| 序号 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 整机原装进口 |  |
| 二 | 母子LED无影灯型，圆盘式设计，可满足各科室手术照明使用。 |  |
| 三 | 主要技术指标 |  |
| 3.1 | 采用德国进口旋臂，7组可动关节，其中3组可作360°全方位运动，灵活、轻便。无旋臂旋转限制，手术灯照明设计以旋转接点供电设计。 |  |
| 3.2 | 子灯最大光照明强度： 120，000Lux 母灯最大光照明强度： 160，000Lux |  |
| 3.3 | 子灯灯头直径：56cm；母灯灯头直径：76cm |  |
| 3.4 | 子灯光斑直径：160-250mm；母灯光斑直径：160-310mm； |  |
| 3.5 | 光柱深度1300mm |  |
| 3.6 | 灯光亮度可连续12段多挡调节，调整范围：25%-100% |  |
| 3.7 | 独特的自动阴影管理系统设计，通过增加未遮蔽处LED灯泡的亮度，来避免手术术野的光源损失； |  |
| 3.8 | 色温：4200±200°K； |  |
| 3.9 | 演色指数：≥95Ra； |  |
| 3.10 | 采用LED冷光效果：红外线吸收率99%，使得外科医生头部温升：<2°C，手术视野处升温：<12°C； |  |
| 3.11 | 母灯LED灯泡数量160个、子灯LED灯泡数量96个。 MIS手术照明灯：母灯3颗、子灯3颗。 |  |
| 3.12 | LED灯泡平均寿命：≥40000小时； |  |
| 3.13 | MIS手术照明系统， |  |
| 3.14 | 可遥控控制手术灯 |  |
| 3.14 | 材料和特性：采用高强度、防腐蚀材料，易清洁、维护。 |  |

无影灯母子灯技术参数