放射免疫计数器

1．★ 仪器为五探头，落地式结构，可同时测量五个样品，自动换样。

2. ★ 多用户功能：能进行45种药盒的自动排队测量；多用户标识架采用条码识别技术，可自行选择，任意设置。

3. ★ 自动换样可靠性高：样品采用上位测量，试管架传送方式。新型的传动机构和传感器结构，使样品传送不卡管，不漏管。

- ★采用大直径Φ40MM光电倍增管和晶体，保证仪器的探测效率。

- 仪器结构合理，维修与去放射性沾污方便。

- 仪器具有安全保护措施：仪器在无人管理情况下，测量完毕或发生故障后，自动停机（仪器处在等待状态。

- 活度响应≥0.76 s-1.Bq-1（125I），本底≤70min-1。

- 具有断电保护数据功能,可调用标准曲线进行分析处理。

- 提供批间质量控shewart图，十种数据处理方式。

10．★ 探头之间误差＜2%。

11. ★ 8小时稳定性：连续工作8小时，活度响应附加误差≤2％，本底计数率在要求范围内。