射频控温热凝器招标参数

一、名称：射频控温热凝器（国产知名品牌）。

1、注册证一：注册名称必须是：射频热凝电极套管针，（原装进口，一次性医用耗材单独三类注册证）。

2、注册证二：医疗器械产品生产制造认可表临床适用范围：用于原发性三叉神经痛和脊神经根痛（颈椎神经痛和腰椎神经痛）。

二、性能指标及技术参数：

1、电阻抗范围: 0-3999欧姆；

2、电刺激模式：恒定电压、恒定电流刺激功能；

（1）电压刺激模式：电压刺激幅度：0.00-10.0V，精度0.05V；

（2）电流刺激模式：电流刺激幅度：0.00-8.0mA，精度0.05mA；

3、射频模式：连续射频模式，温度范围: 30℃-99℃；

4、射频输出功率：0-50W；

5、电刺激定位脉冲频率范围1-200Hz,电脉冲宽度范围0.1-3ms。

6、测温范围：20℃-105℃

7、快速升温，升温速度在3—10℃/S间可调。

8、温度精确度：带有射频控温软件，控温显示精度到达0.1℃。

9、功率分为：低、中、高、最高、自动档，共5个档位。

10、热凝工作频率：488KHZ±1％

11、恒温热凝期间的温度波动：≤±0.1℃

12、双极射频功能（注册证认可表内必须注明有双极）：没有投标无效！！！

（1）具有单极、双极两种治疗模式；

（2）双极模式下分别显示两个电极的温度，并分别控制每个电极的温度保证治疗的安全。

（3）全中文LED液晶显示屏。

三、产品性能：

1、带有线控控制器，手术中设备的全部操作直接由线控控制器完成，不用接触主机。

2、带有术前测试狗测试功能。

3、带有系统自设安全测试程序。

4、电极自动识别功能、具备自动检测功能、断开报警功能。

5、带有射频控温软件并有证书，控温精度到达0.1度、中文提示错误信息功能。

6、自动报警功能：温度传感器短路、开路自动报警；超温自动报警等。

7、带有术后电极自动降温系统

四、射频电极技术要求：（电极必须接受高温高压消毒方式）

（1）电极直径0.4mm，长度100mm，电极套直径0.7mm；

（2）电极直径0.5mm，长度150mm，电极套直径0.9mm。

五、射频热凝电极套管针要求：（进口，国内三类注册证一次性医用耗材）