无影灯双灯技术规格表

| 序号 | 招标方技术要求 |
| --- | --- |
| 一 | 原装进口机型，卤素灯手术无影灯。 |
| 二 | 双灯式多镜面棱镜反射无影灯，可满足各科室手术照明使用。 |
| 三 | 主要技术指标 |
| 3.1 | 采用德国进口臂旋臂，7组可动关节，其中3组可作360°全方位运动，灵活、轻便。无旋臂旋转限制，手术灯照明设计以旋转接点供电设计。 |
| 3.2 | 双灯最大光照明强度： 130，000Lux+130，000Lux |
| 3.3 | 灯头直径：600mm |
| 3.4 | 光斑直径：100-250mm |
| 3.5 | 光柱深度1200mm |
| 3.6 | 灯光可连续多挡调节，控制面置于灯头上。 |
| 3.7 | 有后备灯源系统，主、副灯须一致，主灯坏后、副灯可在300ms内自动燃亮，自动实现切换功能。 |
| 3.8 | 色温： 4200±200°K； |
| 3.9 | 演色指数：95Ra； |
| 3.10 | 采用冷光效果：红外线吸收率99%，使得外科医生头部温升：<2°C，手术视野处升温：<12°C； |
| 3.11 | 灯泡寿命：1000小时； |
| 3.12 | 采用多镜面棱镜反射技术，反射面可达2000面。 |
| 3.13 | 无方向性消毒手把，可高温消毒。 |
| 3.14 | 手术灯电源系统置于手术室以外，维修时不会污染手术室环境。 |
| 3.15 | 材料和特性：采用高强度、防腐蚀材料，易清洁、维护。 |